| WYTYCZNE GUM JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ 1440 dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności przelicznika – podzespołu ciepłomierza |  | JN 1440 |
| --- | --- | --- |

Dokumentacja techniczna dołączona do wniosku o dokonanie oceny zgodności przelicznika - podzespołu ciepłomierza powinna być opracowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca..2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych. Dokumentacja ta powinna przedstawiać konstrukcję, wykonanie oraz działanie przelicznika - podzespołu ciepłomierza w sposób zrozumiały i umożliwiający dokonanie oceny zgodności z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu.

W szczególności powinna zawierać:

- OGÓLNY OPIS przelicznika - podzespołu ciepłomierza

- W tym: dane niezbędne do identyfikacji typu oraz wszelkie istotne informacje umożliwiające ocenę zgodności wytwarzanych przyrządów pomiarowych z badanym typem oraz kontrolę w trakcie eksploatacji

- Opis budowy układu mechanicznego (podzespoły).

- Opis budowy układu elektrycznego (podzespoły, rodzaj zasilania).

- Zasadę działania przelicznika.

- Realizowane funkcje.

- Opis oznaczeń umieszczonych na tabliczce znamionowej i miejsca jej umieszczenia.

- Opis miejsca umieszczenia oznakowania CE i dodatkowego oznakowania metrologicznego oraz numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej.

- Opis miejsc umieszczenia cech zabezpieczających.

- Charakterystyki techniczne przelicznika będącego przedmiotem zgłoszenia:

- Zakres temperatury ((min ... (max).

- Zakres różnicy temperatury (Δ(min ... Δ(max).

- Rodzaj czujników temperatury (Pt 100, Pt 500, Pt 1000).

- Miejsce montażu przetwornika przepływu (zasilanie, powrót).

- Sygnał wejściowy z przetwornika przepływu (podczas użytkowania i podczas badania).

- Stałą przetwarzania przetwornika przepływu.

- Rozdzielczość wskazania ciepła w opcji testowej.

- Sygnał wyjściowy przelicznika podczas badań.

- Klasyfikację warunków środowiskowych.

- Wartość maksymalną mocy cieplnej.

- Opcje wskazywanej jednostki (MJ, kWh) (wskazanie podstawowe i opcja testowa).

- Właściwości dynamiczne wg PN - EN 1434-2:2007 p. 5.4 (zależność pomiarów temperatury i całkowania od sygnału przetwornika przepływu i czasu).

- Inne funkcje oprócz wskazywania wartości ciepła.

- Warunki przełączania na opcję zimnomierza.

- Wymiary zewnętrzne.

- Wymagania dotyczące zasilania sieciowego - napięcie, częstotliwość.

- Wymagania dotyczące zasilania bateryjnego - napięcie baterii, typ, czas życia.

- Wymagania dla zasilania zewnętrznego (prąd średni i szczytowy, energia pobierana w ciągu roku, wymagania dotyczące przewodów zasilających – maksymalna długość, ekranowanie, typ przewodu).

- Warunki automatycznego przełączania zasilania z zewnętrznego na wewnętrzne bateryjne (wartości graniczne napięcia, czas).

- Sposób wskazania ciepła w przypadku awarii zewnętrznego zasilania (wg PN - EN 1434-1:2007 p. 6.3.2).

- Klasę układu wejścia impulsowego (wg PN - EN 1434-2:2007 p. 7.1.5).

- Wartość RMS prądu czujnika temperatury.

- Sygnał wyjściowy podczas normalnej pracy (rodzaj/poziomy).

- Sygnał wyjściowy podczas badania (rodzaj/poziomy).

- Rodzaj nośnika ciepła, jeśli nie jest nim woda.

- Wymagania instalacyjne mechaniczne (wolna przestrzeń wokół przyrządu, elementy montażowe).

- Wymagania instalacyjne elektryczne (stosowanie przewodu uziemiającego, maksymalna długość przewodów elektrycznych, wymagane oddzielenie przewodów elektrycznych sygnałowych i zasilających, stosowanie przewodów ekranowanych, sposób przyłączania pary czujników temperatury).

- DOKUMENTACJĘ KONSTRUKCYJNĄ I WYKONAWCZĄ.

  - Normy lub przepisy odnośnie projektowania i wytwarzania, jeżeli są stosowane.

  - Wskazanie normy zharmonizowanej lub dokumentu normatywnego, jeśli została zastosowana w całości lub w części.

  - Schematy koncepcyjne.

  - Rysunki wykonawcze

  - Schematy części składowych, podzespołów, układów.

  - Opisy i objaśnienia konieczne do zrozumienia rysunków i schematów.

  - Opis działania przyrządu.

  - Opis urządzeń elektronicznych z rysunkami, wykresami, schematami przepływowymi oraz ogólnymi informacjami o zastosowanym oprogramowaniu

  - Opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wymagań zasadniczych rozporządzenia, gdy norma zharmonizowana lub dokument normatywny nie jest stosowana.

  - Wyniki wykonanych obliczeń konstrukcyjnych oraz badań.

  - Certyfikaty badań stosowanych modułów.

  - Certyfikat badania typu WE (UE) lub certyfikaty badania projektu WE (UE) przeliczników - podzespołów ciepłomierzy, zawierających części identyczne z zastosowanymi w konstrukcji typu przelicznika - podzespołu ciepłomierza będącego przedmiotem badania typu UE.

  - Wyniki badań przeprowadzonych przez producenta wraz z dowodem kompetencji.

  - Wyniki badań z innych laboratoriów.

  - Wskazanie miejsca umieszczenia na przeliczniku - podzespole ciepłomierza oznakowań i cech zabezpieczających.

  - Określenie warunków kompatybilności przelicznika - podzespołu ciepłomierza z interfejsami i podzespołami (jeżeli będą stosowane)

- INNE DOKUMENTY

- Jeśli ma to zastosowanie instrukcję obsługi, w języku polskim, zawierającą w szczególności instrukcję instalowania, warunki znamionowe użytkowania.

- Aktualny wyciąg z rejestru właściwego dla zgłaszającego. NIP

- Dokumenty potwierdzające ustanowienie zgłaszającego jako upoważnionego przedstawiciela producenta urządzenia wraz z zakresem uprawnień (dokumenty należy załączyć, jeśli zgłaszającym jest upoważniony przedstawiciel).

- Analizę i ocenę ryzyka w zakresie dokonywanej oceny zgodności.

- Dokumentację oprogramowania

Należy dostarczyć dokumentację oprogramowania zastosowanego w przeliczniku - podzespole ciepłomierza opracowaną według „Wytycznych Jednostki Notyfikowanej nr 1440 dotyczących zawartości dokumentacji opisującej bezpieczeństwo oprogramowania przyrządu pomiarowego zgłoszonego do badań typu UE wg. Dyrektywy 2014/32/UE (MID)”.

W przypadku wstępnego stwierdzenia iż jeden lub kilka aspektów bezpieczeństwa oprogramowania przyrządu lub danych nie zostało przez zgłaszającego przyrząd do badań uwzględnione w opisie Biuro Służby Miar GUM wystąpi pisemnie do zgłaszającego o uzupełnienie dokumentacji oprogramowania o opis określonych aspektów bezpieczeństwa oprogramowania i danych, warunkujący rozpoczęcie technicznych badań przyrządu.

W przypadku wstępnego stwierdzenia braku części dokumentacji technicznej wymaganej przez niniejsze Wytyczne Jednostki Notyfikowanej nr 1440, Biuro Służby Miar GUM wystąpi pisemnie do zgłaszającego o uzupełnienie dokumentacji technicznej, której skompletowanie jest warunkiem rozpoczęcia procedury badania typu UE.